MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

3PN-ET-MED-027  -  REV. 0

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

MAIO/2013

- OBJETIVO

A presente ESPECIFICAÇÃO TECNICA define as exigências da CODEVASF para o fornecimento, incluindo-se projeto, fabricação, embalagem, transporte, supervisão de montagem, (quando definido pela CODEVASF), treinamento, testes e ensaios de campo de medidores de vazão eletromagnéticos, tipo carretel e complementos a serem instalados nas Tomadas d’ água do Projeto Pontal – Área Norte.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos típicos de construção civil das estruturas onde serão instalados os equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, servirão de base para os PROPONENTES elaborarem suas propostas. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 16.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos, medidores de vazão eletromagnéticos, deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, são as seguintes:

- Tipo de serviço -						intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.			superior a 350m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -			40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -			25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -		31oC

- Umidade Relativa Média - 				60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

- A faixa de temperatura  da água pode  variar de -10 a 70  ºC.

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverão ser indicadas na Proposta quais as Normas utilizadas pela CONTRATADA dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes, do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas pela CONTRATADA sem ônus para a CODEVASF.

- EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de hidrômetros, conforme especificação e lista de materiais;

- Supervisão de montagem por um período mínimo de 30 dias;

- Ensaios e teste na fábrica;

- Pintura completa;

- Manuais de montagem, operação e manutenção;

- Embalagem, transporte, operação de carga e descarga e seguro até o local da obra.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- 	Fundações e estruturas de concreto;

- 	Obras civis correlatas;

- 	Postes de Concreto e alimentação de 13,8kV.

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondências, cotações, desenhos, manuais, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de CONTRATADA estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

- NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- AISC	- 	American Institute of Steel Construction;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- AISI	- 	American Iron and Steel Institute;

- API	-	American Petroleum Institute;

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AWS 	- 	American Welding Society;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- HIS	- 	Hydraulic Institute Standard;

- IEC       	-	International Electrotechnical Comission;

- NEMA  	-	National Electrical Manufactures Association;

- NEC      	-	National Electrical Code;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento, medidores de vazão eletromagnéticos será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar os equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos propostos.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

- INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos para transporte, para o qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos, tubos ou conexões que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos, não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Deverá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normatizado.

- TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos aqui especificadas, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

No caso dos medidores de vazão eletromagnéticos, o transporte deverá ser feito em veículos apropriados ao transporte e às operações de carregamento e descarregamento dos medidores de vazão eletromagnéticos.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

- MANUAIS E CAPACITAÇÃO ESPECIFICA

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Informações Gerais:

- Desenhos seccionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo os equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos;

- Instruções para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, (apresentando catálogos, desenhos etc.);

- Listas e desenhos das peças reposição;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos; e

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos.

Para garantia de montagem e utilização correta dos equipamentos adquiridos a empresa que fornecer os equipamentos deverá dar uma capacitação específica de montagem/parâmetros/funcionamento dos equipamentos fornecidos, abordando no mínimo os seguintes itens:

- Introdução sobre o equipamento.

- Funcionamento e ajustes de parâmetros do equipamento.

- Procedimentos e cuidados na instalação do equipamento.

- Procedimentos e cuidados na operação do equipamento.

- Procedimentos e cuidados na manutenção do equipamento.

Todos os custos desta capacitação deverão estar inclusos na proposta de preço do equipamento e ocorreram por conta da empresa. Inclui nesses custos: material didático, apostila, aluguel de local, diária translado e alimentação do instrutor, material de bancada (caso necessário) entre outros itens que a empresa julgue necessário para realizar a capacitação.

O custo dos funcionários da Codevasf (translado, alimentação e hospedagem) que realizaram o curso não deverá fazer parte da composição dos custos dos fornecimentos/serviços, sendo essa despesa de exclusiva competência da Codevasf.

A capacitação será ministrada para um total de 5 funcionários de Codevasf, com uma  carga horária mínima de 18 horas. O local do curso será definido pela empresa, podendo ser em fábrica caso julgue mais conveniente e eficiente.

- IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento, pintura ou por fundição na própria peça, conforme aplicação, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Norte - (acrescentar o local em que será instalado)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Diâmetro nominal;

- Posição da peça;

- Peso; e

- Ano de fabricação.

- DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

  - GERAL

As características específicas dos medidores de vazão eletromagnéticos estão indicadas nas Folhas de Dados e Listas de Materiais que integram esta Especificação.

As especificações dos equipamentos, medidores de vazão eletromagnéticos, deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos medidores de vazão eletromagnéticos. Para isto, a fabricação deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

Os componentes de cada equipamento deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

    - Características Principais

a) Os medidores de vazão deverão ser do tipo baseado no princípio da indução eletromagnética da Lei de Faraday. A medição se dará através de eletrodos de medição sem partes móveis, sem contato com o fluido, sem perda de carga, e independerá da viscosidade, densidade e temperatura do fluído;

Os medidores serão projetados de modo a medir vazão instantânea e totalizada em unidades métricas, corte para vazão baixa e detecção de tubo vazio, indicação e memória de erros, tempo de operação e função de limite de vazão para sinalização e alarmes;

O corpo devera ser provido de flanges com furação PN 10;

O conversor de sinal será instalado na Sala de Controle da respectiva Tomada D’água, e deverão ser fornecidos os cabos de sinal que atendam a uma distância mínima de 10 metros entre o sensor e o transmissor;

O conversor de sinal devera ser do tipo micro processado com indicação de vazão instantânea e totalizada em unidades métricas, corte para vazão baixa, detecção de tubo vazio, direção do sentido de fluxo, indicação e memória de erros, tempo de operação e função de limite de vazão para sinalização e alarmes e ajuste automático de zero com fluxo;

Todas as entradas e saídas deverão ser isoladas galvanicamente;

O conversor devera memorizar os dados no caso de falta de energia elétrica, retornando ao funcionamento normal, sem a intervenção do operador, na volta da energia elétrica;

O sistema de medição de vazão constituído de sensor, transmissor e outros dispositivos, deverão ser protegidos contra descargas atmosféricas e entrada de sinal, e dispor de 04 (quatro) relés de saída;

Caso o conversor não disponha de 04 (quatro) relés de saída, o PROPONENTE poderá ofertar dispositivo complementar com entrada de 0/4 a 20 mA e com 4 (quatro) relés de saída programáveis.

A saída de 0/4 a 20 mA poderá ser conectada ao CLP/PLC através de cablagem externa, que servirá para medição remota.

- CONDIÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os equipamentos deverão estar em conformidade com os requisitos gerais estabelecidos nesta ESPECIFICAÇÃO TECNICA e os requisitos específicos indicados nas tabelas abaixo:

| SENSOR |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| SENTIDO DO FLUXO | UNIDIRECIONAL |
| MATERIAL DO CORPO E FLANGES | AÇO CARBONO |
| MATERIAL DO TUBO DO MEDIDOR | AÇO INÓX AISI 304/316 |
| MATERIAL DOS ELETRODOS E DOS ANEIS DE ATERRAMENTO | HASTELLOY C 276 |
| REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DO CORPO E FLANGES | PRIMER-EPOXI / ACABAMENTO - POLIURETANO |
| REVESTIMENTO INTERNO | BORRACHA NBR ou EPDM |
| FLANGES | NBR 7675 PN 10 |
| CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO | IP 68 |
| POSIÇÃO DE MONTAGEM NA TUBULAÇÃO | EM TRECHO RETO HORIZONTAL |
| CONEXÃO ELÉTRICA | ½” E ¾ “ NPT. |
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (min): | ≥ 5 µS/cm |
| PRESSÃO DE SERVIÇO | 100 MCA |
| COMPRIMENTO DOS CABOS DE SINAL | 10 M (ENTRE SENSOR E CONVERSOR) |
| PROTEÇÃO CONTRA SURTOS | SIM |
| ATERRAMENTO | SIM |

| CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| TIPO | MODULO TOTALMENTE ELETRONICO MICRO PROCESSADO |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO | SENSOR NO CAMPO / CONVERSOR NA SALA DE COMANDO |
| TEMPERATURA MÁX DE TRABALHO | 65º C |
| MATERIAL DA CAIXA | POLIAMIDA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO |
| CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO | IP 65 OU SUPERIOR |
| MONTAGEM | EM PAREDE |
| DISPLAY | CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO |
| TEXTO | ALFANUMERICO-MULTI IDIOMAS |
| QUANTIDADE DE LINHA / CARACTERES | 3 LINHAS E 20 CARACTERES |
| INDICAÇÃO DE FUNÇÕES | VAZÃO / VOLUME / AJUSTES / FALHAS |
| MEMÓRIA EPROM (*) | SIM |
| ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 220 VCA + 10% - 15% |
| PRECISÃO | 0,25 % DO VALOR MEDIDO |
| PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO | PROFIBUS |
| DETECÇÃO DE TUBO VAZIO | PROGRAMAVEL |
| AJUSTE DE ZERO | COM FLUXO |
| PARTIDA INICIAL | NÃO NECESSITA PARAMETRIZAÇÃO |
| SINAL DE SAÍDA | 0/4 A 20 mA + PULSOS (**) |
| (*) EM CASO DE PERDA DE ENERGIA OU QUEIMA DA UNIDADE ELETRÔNICA OS DADOS FICAM ARMAZENADOS EM UMA MEMÓRIA NÃO VOLATIL, PRESERVANDO CALIBRAÇÃO E PRECISÃO DO CONJUNTO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE NOVA CALIBRAÇÃO, NEM O ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA O FABRICANTE. (**) FORNECER DISPOSITIVO COMPLEMENTAR COM ENTRADA DE 0/4 A 20 mA E COM 4 RELÉS DE SAÍDA PROGRAMÁVEIS. |  |

| CABOS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| TIPO | COAXIAL (75W) COM DUPLO SHIELD E UM CONDUTOR DE 1 X 0.8 mm |
| TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO | 65 ºC |
| COMPRIMENTO DO CABO DE SINAL ENTRE O SENSOR E O CONVERSOR (m) | 10 |

Qualquer divergência que comprometa o fornecimento dos equipamentos, em questão, reduza sua vida útil ou de seus componentes, ou proporcione desvios maiores que o especificado, em prejuízo do processo, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

- INSPEÇÃO E ENSAIOS

  - GENERALIDADES

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

  - ENSAIOS NA FÁBRICA

Os testes de fabricação deverão ser realizados na presença do inspetor da CODEVASF, nas instalações da CONTRATADA, obedecendo às normas indicadas nesta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;

Visual e dimensional

- Verificação do aspecto físico geral: superfícies devem estar bem acabadas e isentas de rebarbas de fabricação: todas as partes deverão apresentar perfeito acabamento sem frestas ou sinais de violação, empeno, etc.. Todas as dimensões externas e conexões devem estar conforme assinalado nos desenhos certificados.

- TABELA DE PROPOSTA TÉCNICA, apresentando vedação perfeita.

Elétricos/Eletrônicos

- Verificação das operações nas faixas de tensão de alimentação especificadas e se não causa qualquer tipo de interferência no sinal de saída, superposição de harmônicos, ruídos, ripples, etc.;

- Testes de “burn-in”, isolamento elétrico e impulso, quando aplicáveis;

- Perturbações no sinal de saída provocadas por campos elétrico-magnéticos.

Precisão e calibragem

- Deverá ser verificada a operacionalidade dentro da faixa especificada dentro dos padrões usuais;

- Deverão ser feitas curvas de calibração, simulando a variação crescente e decrescente da variável do processo (repetibilidade), sendo que os erros máximos admitidos serão os constantes das TABELAS DE PROPOSTA TÉCNICA.

Atuação e performance

- Deverá ser verificada a atuação e rearme nos pontos pré-ajustados dentro da faixa de operação especificada em relação aos padrões usuais. Os erros máximos permitidos serão especificados nas TABELAS DE PROPOSTA TÉCNICA.

  - PINTURA

Todos os equipamentos e acessórios deverão receber a pintura de acordo com as recomendações dos fabricantes das tintas usadas, com os requisitos aplicáveis das normas da ABNT ou SIS. Genericamente deverão ser observados os tópicos, tais como: temperatura do substrato e condições ambientais, sendo que a umidade relativa do ar não deve ser superior a 85% e a temperatura do substrato deve estar 3°C acima do ponto de orvalho. Também deverão ser observados: limpeza das superfícies, métodos e instrumento de aplicação das tintas, intervalo entre demãos, tempo de cura e de manuseio, diluição e mistura das tintas, parâmetros de espessura mínima e máxima, sendo a mínima aquela especificada nesta ESPACIFICAÇÃO TÉCNICA e a máxima até 40% acima da espessura especificada;

Não serão aceitos defeitos de aplicação, tais como: porosidades, descascamentos, empolamentos, escorrimentos, sulcamentos, enervamentos, respingos, enrugamentos;

A superfície pintada deverá ser homogênea, completamente lisa, sem falhas, trincas e manchas. A espessura total da película seca deverá ser igual ou maior do que 60 micra;

As medições de espessura serão feitas em toda a extensão das superfícies pintadas, sendo que as espessuras mínimas e máximas deverão estar conforme acima definidas.

  - CORES

Os equipamentos serão pintados obedecendo aos seguintes padrões:

| COR | CÓDIGO MUNSELL |
| --- | --- |
| PRETA | N-1 |
| AMARELA | 5Y 8/12 |
| BRANCA | N 9,5 |
| ALARANJADO | 2,5YR 6/14 |
| CREME CLARO | 2,5Y 9/4 |
| CINZA CLARO | N 6,5 |
| CINZA ESCURO | N 3,5 |

As cores dos equipamentos obedecerão, além disso, às determinações da CODEVASF para aplicação de cores para construção mecânica, elétrica e segurança, para cada parte do equipamento.

  - ENSAIOS NA OBRA

Os medidores de vazão eletromagnéticos serão testados após a montagem nas adutoras nos locais indicados, devendo ser realizados os testes de estanqueidade, eletro/eletrônicos, precisão de calibragem e atuação em performance.

12.6.  NÃO ATENDIMENTO DOS VALORES GARANTIDOS E ESTABELECIDOS

Quando os ensaios e testes efetuados na Fábrica e/ou na Obra, indicarem que os valores reais obtidos forem inferiores aos valores garantidos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, a CODEVASF decidirá por uma das seguintes opções:

Aceitar modificações do projeto

Aceitar modificações a serem feitos nos equipamentos, sem ônus para a CODEVASF, de forma a alcançar os requisitos estabelecidos no CONTRATO. Caso a modificação do projeto implique na dilatação do prazo de entrega, será cobrada multa.

Rejeição do instrumento

Rejeitar o instrumento e cancelar e a aplicação das demais penalidades previstas no CONTRATO.

- PROJETO EXECUTIVO

Entre os documentos de projeto, deverão ser fornecidos no mínimo os seguintes:

Para Aprovação Antes do Início de Fabricação:

- Descrição técnica dos equipamentos e acessórios;

- Folha de dados do equipamento;

- Cronograma físico detalhado de fabricação, testes, transporte, entrega e instalação dos equipamentos nos locais aqui determinados;

- Desenhos dimensionais;

- Recomendações para instalação e testes de funcionamento / desempenho / calibragem;

- Roteiro de inspeção;

- Diagramas elétricos.

- COM A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Manuais de instalação, calibração, operação e manutenção.

Duas (2) cópias dos certificados de testes em Fábrica;

Cinco (5) cópias do catálogo de peças isoladas assim como os projetos e as especificações detalhadas das peças de reposição.

Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais e memoriais de cálculo, se aplicáveis.

- PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes a seguir discriminadas deverão fazer parte integrante do fornecimento e deverão ser entregues juntamente com a entrega dos equipamentos;

Todas as peças sobressalentes serão intercambiáveis com todas as peças que substituirão, e serão fabricadas considerando que o emprego de materiais, processos de fabricação, ensaios e inspeções serão iguais ao estabelecidos na fabricação das peças originais:

Para o conjunto de 33 (trinta e três) medidores:

08 (oito) conversores de sinal completos;

33 (trinta e três) protetores de surto completos.

- DADOS A SEREM FORNECIDOS COM A PROPOSTA

Para as exigências básicas de documentação á ser fornecida pela CONTRATADA, consultar  – DOCUMENTOS TECNICOS;

A CONTRATADA deverá fornecer uma descrição técnica detalhada de todo o instrumento, de seus componentes e dos principais materiais utilizados.

- DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Além dos documentos citados nas CONDIÇÕES TECNICAS - DOCUMENTOS TÉCNICOS deverão ser fornecidos os seguintes documentos certificados:

17.1. ADEQUAÇÃO E CONFIABILIDADE

O PROPONENTE deverá garantir que, o medidor de vazão eletromagnético proposto, atende plenamente a todas às condições estipuladas nessas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e comprovar, a adequação e confiabilidade do equipamento, com base no fornecimento de informações sobre experiência de campo, testes de laboratório já executados e atestados específicos, que deverão ser fornecidos junto com a PROPOSTA;

Para demonstrar a experiência de campo o PROPONENTE deverá indicar, em sua PROPOSTA, os projetos em operação que contemplam equipamentos do tipo ou modelo ofertado, apresentando no mínimo, as seguintes informações:

Nome do projeto e local de instalação;

Tipo e características principais do equipamento;

Período em que o equipamento esta operando (no mínimo 2 (dois) anos);

Tipo de assistência técnica durante a montagem e operação;

Referência para contatos.

17.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS

Independentemente de qualquer documento fornecido com a PROPOSTA, a CONTRATADA deverá submeter á análise e aprovação da CODEVASF, ate 15 dias após a assinatura do contrato e antes de iniciar a fabricação, todos os documentos que constituem o projeto do instrumento, em 5 (cinco) vias, sendo os desenhos apresentados em papel sulfite, conforme abaixo indicado;

Os desenhos deverão ser apresentados com os elementos necessários ao perfeito entendimento das dimensões, concepção e funcionalidade do equipamento, contendo, onde aplicável, os desenhos de planta, vistas, cortes, detalhes com todas as cotas, além de diagramas elétricos, listas de materiais e memórias de cálculo. Os desenhos deverão ser elaborados, em conformidade com as normas da ABNT, em especial a NBR-5984 (Norma Geral de Desenho Técnico);

Desenhos dos equipamentos e de seus componentes, com dimensões, pesos, indicação de materiais e todos demais elementos necessários ao perfeito entendimento;

Desenhos de conjuntos;

Memoriais de cálculo;

Cronograma físico detalhado de fabricação, testes e entrega;

Plano de pintura;

Roteiro básico de inspeção e ensaios na Fábrica;

Plano de inspeção e testes na Obra;

Recomendações para instalação, operação e manutenção.

Todos os desenhos, dados e memoriais de calculo deverão ter um carimbo, contendo o nome da CODEVASF, o número do CONTRATO, o nome da Obra, o número de referência da CONTRATADA e o número e a data da revisão;

Todos os desenhos e demais documentos técnicos fornecidos serão e permanecerão como propriedade exclusiva da CODEVASF que deles poderá fazer o uso que lhe aprouver;

A CODEVASF manifestar-se-á sobre os desenhos recebidos no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir do seu recebimento, no entanto, fica assegurado a CONTRATADA o direito de estender o prazo previsto de entrega do instrumento por um período de tempo igual ao atraso provocado pela CODEVASF na análise dos documentos. Este direito não é aplicável aos desenhos remetidos para complementação e/ou correção dos inicialmente apresentados;

Após a análise, a CODEVASF devolverá a CONTRATADA uma cópia de cada desenho, carimbada com uma das seguintes indicações:

“Aprovado”;

“Aprovado com as correções indicadas”;

“Examinado e devolvido para correções”.

Os documentos carimbados com “aprovado” autorizam a CONTRATADA a continuar o detalhamento do projeto e iniciar a fabricação do instrumento, objeto do desenho;

Os documentos com “APROVADO COM AS CORREÇÕES INDICADAS” autorizam o CONTRATADA a continuar o detalhamento do projeto e iniciar a fabricação do instrumento, incluindo neste as alterações solicitadas, sendo, porém, necessária a reapresentação dos desenhos para nova verificação;

Os documentos carimbados com “EXAMINADO E DEVOLVIDO PARA CORREÇÕES” deverão ser reapresentados para aprovação, após terem sido corrigidos ou alterados. As alterações, assim efetuadas, não conferirão a CONTRATADA o direito de extensão dos prazos de entrega do instrumento;

Imediatamente após a conclusão do processo de aprovação, a CONTRATADA deverá remeter a CODEVASF, 3 (três) cópias de cada desenho impressas em papel sulfite, 3 (três) cópias de cada memória de calculo em papel formato A4, e também em meio digital, (duas unidades);

Sempre que for necessário introduzir modificações no projeto ou na fabricação do instrumento, a CODEVASF deverá ser avisada e, caso as modificações afetem o desenho, a CONTRATADA deverá reapresentar 5 (cinco) novas cópias para análise, repetindo-se o procedimento acima estabelecido;

A aprovação pela CODEVASF dos desenhos e cálculos não representará qualquer diminuição das responsabilidades da CONTRATADA quanto ao projeto, matéria-prima, fabricação e características garantidas do instrumento. O fato da CODEVASF, chamar a atenção da CONTRATADA para certos erros ou omissões, não a tornará responsável por outros, não mencionados ou não detectados, durante o processo de análise e aprovação dos desenhos;

Os prazos máximos para apresentação dos desenhos e informações para aprovação serão os seguintes:

| DESCRIÇÃO | PRAZOS MÁXIMOS PARA ENVIO CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO |
| --- | --- |
| DESENHOS QUE TENHAM INFLUÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS | ATÉ 15 DIAS |
| DESENHOS E INFORMAÇÕES DE PROJETO QUE NÃO TENHAM INFLUÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS | ATÉ 30 DIAS |

- ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

- RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue a relação dos desenhos de referência desta especificação, que devem ser considerados típicos para cada Estrutura.

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3 PN – 51 - 0001 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Reservatórios TA25, TA31 e TA42 - Formas - 1a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0002 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Reservatórios TA26 e TA29 - Formas - 1a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0003 | Canal Secundário CS02 - Tomadas D'água para Reservatórios TS32 e TS33 - Formas - 1a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0004 | Canais Principal e Secundário - Tomadas D'água para Reservatórios TA25, TA26, TA29, TA31, TA42, TS32 e TS33 - Formas - 2a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0005 | Canal Secundário CS02 - Tomada D'água para Reservatórios TS34 - Formas - 1a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0006 | Canal Secundário CS02 - Tomada D'água para Reservatórios TS34 - Formas - 2a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0007 | Condutos Forçado CF05 e CF09 - Tomadas D'água para Reservatórios TS29 e TS36 - Formas | 1 |
| 3 PN – 51 - 0008 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Lotes de Empresas TA33, TA37 e TA44 - Formas | 1 |
| 3 PN – 51 - 0009 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Lotes de Empresas TA28, TA30, TA32, TA34, TA35, TA38, TA39, TA41, TA43, TA45, TA48, TA51 e TS40 - Formas | 1 |
| 3 PN – 51 - 0010 | Canal Secundário CS03 - Tomadas D'água TS21, TS22 e TS22A - Formas - 1a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0011 | Canal Secundário CS03 - Tomadas D'água TS21, TS22 e TS22A - Formas - 2a. Parte | 1 |
| '3 PN – 51 - 0014 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Planta, Corte e Detalhes | 1 |
| '3 PN – 51 - 0015 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Cortes e Detalhes | 1 |
| '3 PN – 51 - 0016 | Canal/Reservatório RS25 - Tomadas D'água TA52 e TA53 - Planta e Cortes | 1 |
| '3 PN – 51 - 0017 | Canal/Reservatório RS25 - Tomadas D'água TA52 e TA53 - Cortes e Detalhes | 1 |
| 3 PN – 51 - 0026 | Tomada D'água para Conduto Forçado CF06 - TA36 - Formas 1a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0027 | Tomadas D'água para Condutos Forçados CF06 - TA36 - Formas 2a. Parte | 1 |
| 3 PN – 51 - 0028 | Tomada D'água para Conduto Forçado CF07 - TA46 - Formas | 1 |
| 3 PN – 51 - 0029 | Tomada D'água para Conduto Forçado CF09 - TRS21 - Formas | 1 |
| 3 PN – 51 - 0038 | Condutos Forçados CF05 a CF13 - Tomadas D'água dos Condutos - Formas - Cortes e Detalhes | 1 |
| 3 PN – 51 - 0051 | Canal Secundário CS04 - Tomadas D'água para Lotes de Empresas TS45, TS46 e TS47 - Formas | 1 |
| 3 PN – 51 - 0053 | Canal Secundário CS04 - Tomadas D'água TS48 e TS48a - Planta e Cortes | 1 |
| 3 PN – 51 - 0054 | Canal Secundário CS04 - Tomadas D'água TS48 e TS48a - Detalhes | 1 |
| 3 PN – 51 - 0055 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água TA49 - Formas | 1 |

ANEXO 1 - Tabelas de Proposta Técnica

- O proponente deverá apresentar em sua proposta as tabelas 1, 2 e 3, devidamente preenchidas.

| TABELA 1 - SENSOR |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS PROPOSTAS |
| SENTIDO DO FLUXO |  |
| MATERIAL DO CORPO E FLANGES |  |
| MATERIAL DO TUBO DO MEDIDOR |  |
| MATERIAL DOS ELETRODOS E DOS ANEIS DE ATERRAMENTO |  |
| REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DO CORPO E FLANGES |  |
| REVESTIMENTO INTERNO |  |
| FLANGES |  |
| CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO |  |
| POSIÇÃO DE MONTAGEM NA TUBULAÇÃO |  |
| CONEXÃO ELÉTRICA |  |
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (min): |  |
| PRESSÃO DE SERVIÇO |  |
| PROTEÇÃO CONTRA SURTOS |  |
| ATERRAMENTO |  |

| TABELA 2 - CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS PROPOSTAS |
| TIPO |  |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO |  |
| TEMPERATURA MÁX DE TRABALHO |  |
| MATERIAL DA CAIXA |  |
| CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO |  |
| MONTAGEM |  |
| DISPLAY |  |
| TEXTO |  |
| QUANTIDADE DE LINHA / CARACTERES |  |
| INDICAÇÃO DE FUNÇÕES |  |
| MEMÓRIA EPROM (**) |  |
| ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |
| PRECISÃO |  |
| PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO |  |
| DETECÇÃO DE TUBO VAZIO |  |
| AJUSTE DE ZERO |  |
| PARTIDA INICIAL |  |
| SINAL DE SAÍDA |  |

| TABELA 3 - CABOS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS PROPOSTAS |
| TIPO |  |
| TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO |  |
| COMPRIMENTO DO CABO DE SINAL ENTRE O SENSOR E O CONVERSOR (m) |  |

ANEXO 2 – LISTA DE MATERIAIS

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/2 |
|  | MATERIAL – MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) |  |
| 1 – MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, COM MEDIÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODOS, CONSTITUÍDO DE SENSOR E CONVERSOR DE SINAL, DN=200MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO, TUBO MEDIDOR E ELETRODOS EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA NBR OU EPDM, INVOLUCRO IP 68, COM FLANGES PN 10. 2 - MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, COM MEDIÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODOS, CONSTITUÍDO DE SENSOR E CONVERSOR DE SINAL, DN=300MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO, TUBO MEDIDOR E ELETRODOS EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA NBR OU EPDM, INVOLUCRO IP 68, COM FLANGES PN 10. 3 - MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, COM MEDIÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODOS, CONSTITUÍDO DE SENSOR E CONVERSOR DE SINAL, DN=400MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO, TUBO MEDIDOR E ELETRODOS EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA NBR OU EPDM, INVOLUCRO IP 68, COM FLANGES PN 10. 4 - MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, COM MEDIÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODOS, CONSTITUÍDO DE SENSOR E CONVERSOR DE SINAL, DN=500MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO, TUBO MEDIDOR E ELETRODOS EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA NBR OU EPDM, INVOLUCRO IP 68, COM FLANGES PN 10. 5 - MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, COM MEDIÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODOS, CONSTITUÍDO DE SENSOR E CONVERSOR DE SINAL, DN=600MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO, TUBO MEDIDOR E ELETRODOS EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA NBR OU EPDM, INVOLUCRO IP 68, COM FLANGES PN 10. 6 - MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA, COM MEDIÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODOS, CONSTITUÍDO DE SENSOR E CONVERSOR DE SINAL, DN=700MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO, TUBO MEDIDOR E ELETRODOS EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA NBR OU EPDM, INVOLUCRO IP 68, COM FLANGES PN 10. | UN UN UN UN UN UN | 2 54 8 3 1 2 | 200 300 400 500 600 700 |  |